MODEL PROPUNERE TEHNICA

Ofertant

Formular Propunerea tehnica

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

SISTEM BUBLE CPAP

| Specificatii tehnice specifice minime | Loc de Livrare | Data de livrare solicitata | Termen de Garantie | DA | NU | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Specificatia tehnica completata cu cel putin cerintele solicitate, in cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Art.326 din Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat; Sistem Buble CPAP Sistem format din Umidificator si 2 debitmetre de aer si oxigen Pachetul este format din : - 1 bucata umidificator - umidificatorul sa aiba in configuratie sonda de temperatura si debit si adaptor fir de incalzire pentru circuite dublu incalzite. -utilizat pentru incalzirea si umidificarea gazelor livrate catre pacientii care necesita ventilatie mecanica, asistenta la respiratia cu presiune pozitiva, sau alte gaze medicale. -proceduri clinice: ventilatie invaziva, ventilatie noninvaziva, terapie cu flux ridicat. -dimensiuni: 140 x 173 x 135 mm. -greutate: 2.8 kg, fara camera de umidificare. -umiditate: ≥ 33mg/L pentru modul invaziv, ≥ 12 mg/L pentru modul noninvaziv. -intervale de debit: ≤60 L/min pentru modul invaziv, ≤120 L/min pentru modul noninvaziv. -intervale de temperatura: 35-40°C in modul invaziv, 28-34°C in modul noninvaziv. -limita de alarma > 50 dBA. -alarmare: termperatura prea inalta, temperatura joasa, senzor de temperatura deconectat, deconectarea firului de incalzire, camera de umidificare deconectata. - pauza de alarma: la interval de 120 secunde. - clasificare electrica: clasa I, continuu. -clasificarea umidificatorului: categoria I. -prevazut cu stativ mobil; -echipament portabil. - 1 bucata Debitmetru oxigen de 30 litri Caracteristici: a) Debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre 0 si 30 l/min b) Conector cu filet pentru debitmetru 9/16” c) Cupla pentru conectarea rapida la priza de oxigen standard DIN - 1 bucata Debitmetru aer comprimat de 30 litri Caracteristici: a) Debitmetru de aer, vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre 0 si 30 l/min b) Conector cu filet pentru debitmetru 9/16” c) Cupla pentru conectarea rapida la priza de aer comprimat | Sediul SCJU Constanta din B-dul Tomis nr.145 Constanta | Maxim : 06.12.2025 | Furnizorul trebuie să acopere garanţia de minimum 24 luni pentru dispozitivul /echipamentul livrat începând de la data recepţiei calitative şi punerii în funcţiune, conform Procesului – verbal de receptie. În cazul în care în fișele tehnice anexate ale produselor sunt prevazute alte termene de garanție minime se vor lua în considerare termenele prevăzute în fișa tehnică a produsului. Garanția oferită de producător trebuie să prevadă repararea sau înlocuirea produsului. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție conform specificaţiilor specifice . Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: a. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil); b. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); c. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil); d. diagnoza defectelor; e. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; f. înlocuirea părților defecte; g. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; h. instalarea în starea inițială; i. testarea pentru a asigura funcționarea corectă; j. repunerea în funcțiune. k. reinstruirea personalului privind repunerea în funcțiune a echipamentului. Acoperirea garanţiei Garanţia trebuie să acopere integral: - piese de schimb, inclusiv componente electronice şi mecanice; - manoperă şi costuri reparaţie; - deplasarea echipei de service la locaţia Beneficiarului; - înlocuirea echipamentului în cazul în care defecţiunea nu poate fi remediată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare. Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referința pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice sau cerințele funcționale din prezentul caiet de sarcini. Service-ul în perioada de garanție pentru produse va fi asigurat de furnizor cu personal de specialitate, pregătit și instruit in acest sens. Furnizorul va asigura reparațiile și piesele de schimb necesare repunerii în funcțiune la parametri optimi ca urmare a oricăror nefuncționalitãți apărute in perioada de garanție, altele decât cele consumabile. Acolo unde sunt specificate perioade de post garanție din specificațiile tehnice ale anexei echipamentelor/ produselor/ sistemelor, se vor respecta perioadele menționate acolo. Timpul de intervenţie şi reparaţie - Furnizorul trebuie să intervină la solicitarea Beneficiarului în termen de maxim 24 ore de la notificare; - defecţiunile critice care împiedică utilizarea echipamentului trebuie remediate în maxim 5 zile lucrătoare; - în cazul în care reparaţia depăşeşte 10 zile lucrătoare, Furnizorul trebuie să asigure un echipament de schimb echivalent; - în cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor să efectueze remedieri, pe cheltuiala sa; durata maximă de efectuare a reparaţiilor, depanărilor nu poate depăşi 30 zile calendaristice. Obligația ofertanților de a demonstra modul de asigurare a timpilor de răspuns la intervenții în perioada de garanție, va trebui să țină cont de următoarele: a) timp de răspuns = intervalul cuprins între momentul semnalarii oricarei probleme/defecțiuni care necesită suport tehnic şi intrarea în acţiune a personalului de specialitate desemnat al contractantului; b) capacitate de răspuns = potenţialul contractantului/personalului contractantului destinat intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă; Nota: Sesizarea se realizează în scris de către autoritatea contractantă şi se transmite furnizorului prin e­mail/ poștă/curierat. Notă: Ofertanții vor avea în vedere ca pentru fiecare din produsele solicitate certificatul de garanție să acopere reparațiile sau înlocuirile și trebuie să includă prevederi referitoare la prestarea de servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața locului. In cazul defecţiunilor majore care fac imposibilă funcţionarea echipamentelor medicale, furnizorul va asigura înlocuirea echipamentului, în perioada de garanţie, pe cheltuiala sa. Ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere însoţită de o schemă organizatorică din care să reiasă că dispune de suficiente resurse, de natura celor care sunt implicate în situaţia dată, pentru a respecta termenul de intervenţie asumat. Extinderea garanţiei după reparaţie - în cazul în care un echipament este reparat în perioada de garanţie, garanţia pentru componentele înlocuite se prelungeşte cu durata echivalentă a perioadei de nefuncţionare. |  |  |  |
| Declaratie de confidentialitate - potrivit art.123, alin.1 din HG nr.395/ 2016, ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.Se va complete si prezenta o declaratie cu indicarea motivata a informatiilor care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.In cazul in care aceste conditgii nu sunt, declaratia nu va fi depusa |  |  |  |  |  |  |
| Tabel detalii producator |  |  |  |  |  |  |
| Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social , al relațiilor de muncă si protecta muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului |  |  |  |  |  |  |
| Declaratie privind confidentialitatea ofertei |  |  |  |  |  |  |
| - Ofertantul trebuie sa prezinte un document / declaratie a producatorului, din care sa rezulte anul de punere pe piata a modelului ofertat, anul de fabricatie pentru produsul livrat, anul de scoatere din fabricatie (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |
| - Certificat de marcaj european (CE Mark), emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE a producatorului, ca produsul ofertat este conform cu Directiva 93/42/EEC privind dispozitivele medicale, transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, Directiva 90/385/EEC privind dispozitivele medicale implantabile active, transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 55//2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare, privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, Directiva 98/79/EC transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările și completările ulterioare. |  |  |  |  |  |  |
| - Declaratia detaliata a producatorului privind procedurile de decontaminare ale dispozitivului medical, respectiv curatare-spalare, dezinfectare, sterilizare, sau dupa caz extras din manualul de utilizare. In cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Art.326 din Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat |  |  |  |  |  |  |
| - Furnizorul, in cazul in care nu este autorizat pentru efectuarea interventiilor tehnice va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul/tertul sustinator, operator economic care va putea asigura service-ul aparatului medical ofertat |  |  |  |  |  |  |
| - AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia emis de M.S.pentru activitatea de reparare,mentenanta a aparatului medical ofertat(daca este cazul), daca nu, va rog sa mentionati metoda de rezolvare a problemelor in perioada de garantie; |  |  |  |  |  |  |
| - Furnizorul in cazul in care nu este autorizat pentru efectuarea interventiilor tehnice, va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul/tertul sustinator, operator care va putea asigura service-ul aparatului ofertat, pentru care va prezenta Avizul de Functionare(daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |
| - Ofertantul va depune declaratie/declaratii pe proprie raspundere, pentru urmatoarele: - referitoare la indeplinirea activitatilor de scolarizare a personalului medical si tehnic al achizitorului, de catre personalul de specializare instruit si autorizat de producator; - privind faptul ca personalul tehnic nominalizat/ propus va asigura mentenanta/service-ul echipamentului medical ofertat in perioada de garantie acordata; - referitoare la faptul ca instalarea si punerea in functiune se asigura de catre furnizor la autoritatea contractanta, cu personal autorizat al firmei care livreaza si sunt operatii incluse in prêt; - privind faptul ca furnizorul va asigura la livrare manualele de utilizare ale aparatului in limba engleza si limba romana si instrunctiuni de utilizare (Brif instructions) laminate ; - privind instruirea personalului medical si tehnic atat la instalarea si punerea in functiune a aparatului medical, cat si in perioada garantiei, la solicitarea acestuia; - privind faptul ca instruirea personalului medical si tehnic din cadrul autoritatii contractante se va efectua din punct de vedere al aplicatiei medicale si al utilizarii aparatului medical; - privind perioada de garanție comercială acordată produselor și asigurarea că în perioada de garanție vor fi acoperite toate costurile rezultate din remedierea defectelor. Ofertantul va declara că va asigura, de asemenea, disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați) pe toată durata de viață estimată a echipamentului și cel puțin 5 ani după expirarea perioadei de garanție. |  |  |  |  |  |  |
| Garanția produselor Furnizorul trebuie să acopere garanţia de minimum 24 luni pentru dispozitivul /echipamentul livrat începând de la data recepţiei calitative şi punerii în funcţiune, conform Procesului – verbal de receptie. În cazul în care în fișele tehnice anexate ale produselor sunt prevazute alte termene de garanție minime se vor lua în considerare termenele prevăzute în fișa tehnică a produsului. Garanția oferită de producător trebuie să prevadă repararea sau înlocuirea produsului. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție conform specificaţiilor specifice . Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: a. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil); b. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); c. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil); d. diagnoza defectelor; e. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; f. înlocuirea părților defecte; g. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; h. instalarea în starea inițială; i. testarea pentru a asigura funcționarea corectă; j. repunerea în funcțiune. k. reinstruirea personalului privind repunerea în funcțiune a echipamentului. Acoperirea garanţiei Garanţia trebuie să acopere integral: - piese de schimb, inclusiv componente electronice şi mecanice; - manoperă şi costuri reparaţie; - deplasarea echipei de service la locaţia Beneficiarului; - înlocuirea echipamentului în cazul în care defecţiunea nu poate fi remediată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare. Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referința pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice sau cerințele funcționale din prezentul caiet de sarcini. Service-ul în perioada de garanție pentru produse va fi asigurat de furnizor cu personal de specialitate, pregătit și instruit in acest sens. Furnizorul va asigura reparațiile și piesele de schimb necesare repunerii în funcțiune la parametri optimi ca urmare a oricăror nefuncționalitãți apărute in perioada de garanție, altele decât cele consumabile. Acolo unde sunt specificate perioade de post garanție din specificațiile tehnice ale anexei echipamentelor/ produselor/ sistemelor, se vor respecta perioadele menționate acolo. Timpul de intervenţie şi reparaţie - Furnizorul trebuie să intervină la solicitarea Beneficiarului în termen de maxim 24 ore de la notificare; - defecţiunile critice care împiedică utilizarea echipamentului trebuie remediate în maxim 5 zile lucrătoare; - în cazul în care reparaţia depăşeşte 10 zile lucrătoare, Furnizorul trebuie să asigure un echipament de schimb echivalent; - în cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor să efectueze remedieri, pe cheltuiala sa; durata maximă de efectuare a reparaţiilor, depanărilor nu poate depăşi 30 zile calendaristice. Obligația ofertanților de a demonstra modul de asigurare a timpilor de răspuns la intervenții în perioada de garanție, va trebui să țină cont de următoarele: a) timp de răspuns = intervalul cuprins între momentul semnalarii oricarei probleme/defecțiuni care necesită suport tehnic şi intrarea în acţiune a personalului de specialitate desemnat al contractantului; b) capacitate de răspuns = potenţialul contractantului/personalului contractantului destinat intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă; Nota: Sesizarea se realizează în scris de către autoritatea contractantă şi se transmite furnizorului prin e­mail/ poștă/curierat. Notă: Ofertanții vor avea în vedere ca pentru fiecare din produsele solicitate certificatul de garanție să acopere reparațiile sau înlocuirile și trebuie să includă prevederi referitoare la prestarea de servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața locului. In cazul defecţiunilor majore care fac imposibilă funcţionarea echipamentelor medicale, furnizorul va asigura înlocuirea echipamentului, în perioada de garanţie, pe cheltuiala sa. Ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere însoţită de o schemă organizatorică din care să reiasă că dispune de suficiente resurse, de natura celor care sunt implicate în situaţia dată, pentru a respecta termenul de intervenţie asumat. Extinderea garanţiei după reparaţie - în cazul în care un echipament este reparat în perioada de garanţie, garanţia pentru componentele înlocuite se prelungeşte cu durata echivalentă a perioadei de nefuncţionare. |  |  |  |  |  |  |
| Prezentarea unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diplome, etc)/alte documente din care sa reiasa faptul ca personalul propus si nominalizat pentru instruire, instalare si punere in functiune are competentele tehnice si a fost instruit in conformitate cu standardele de reparatii si folosire a echipamentelor, adecvate la standardele cerute de producator, pentru modelul ofertat. Dovezile prezentate sa certifice competentele personalului tehnic nominalizat, respectiv participarea si certificarea la un curs tehnic de baza sau avansat, operare, mentenanta si reparare sau similar. Nota: Certificatele, atestatele sau diplomele prezentate trebuie sa aiba inscriptionata perioada pe parcursul careia a fost instruita persoana in cauza, locul unde s-a desfasurat instruirea/cursul, perioada de valabilitate a documentului, acolo unde este cazul, data eliberarii, ştampila lizibila a organismului care a emis documentul, semnatura reprezentantului legal al organismului respectiv, seria si numarul documentului lizibile si suplimentul descriptiv al documentului, acolo unde este cazul. |  |  |  |  |  |  |
| Declaratie prin care se certifica faptul ca reviziile tehnice efectuate in perioada de garantie vor fi insotite de buletinele de verificare conform normelor producatorului, incluse in pret. Pentru fiecare echipament ofertat se solicita revizie tehnica conform prescriptii producator. Data la care se va face revizia va fi stabilita de comun acord intre sectia beneficiara si operatorul economic. Reviziile tehnice se vor efectua in conformitate cu manualul tehnic al producatorului. In conformitate cu acesta, (pag. ... din Manualul produsului ofertat), se vor asigura un numar de 1 revizie tehnice pe an. Pentru a se putea demonstra cerinta, se va atasa pagina respectiva din Manualul produsului ofertat insostita de o Declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |  |  |  |
| Tabel detalii producator |  |  |  |  |  |  |

*DA - operatorii economici vor bifa cu "X" in coloana respectiva daca indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*NU - operatorii economici vor bifa cu "NU" in coloana respectiva daca   NU indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*Observaţii ofertant -  operatorii economici vor completa in aceasta coloana cu informatiile suplimentare, necuprinse in specificatiile tehnice impuse pentru reperul respectiv, considerate a fi mportante in evaluarea tehnica.

Valabilitate oferta – 30 zile

Termen de livrare – maxim 06.12.2025

Termen de valabilitate produs – diferentiat conform mentiuni

Declarăm că deţinem resursele umane, tehnice şi materiale necesare îndeplinirii contractului.

Alăturat,anexăm documentele(declarati,certificate,etc), solicitate prin documentaţia de atribuire (caiet sarcini).Toate documentele solicitate in caietul de sarcini se depun odata cu propunerea tehnica in limba Romana

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării acestora orice documente doveditoare.

Nota: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau micșora cantitățile ce au fost licitate, în funcție de necesitățile autorității contractante în raport cu cazuistica spitalului și resursele financiare alocate.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)