Formular 4

MODEL PROPUNERE TEHNICA

Ofertant

Formular Propunerea tehnica

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

Masa de operatie multifunctionala

| Specificatii tehnice specifice minime | Loc de Livrare | Data de livrare solicitata | DA | NU | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. CARACTERISTICI TEHNICE | Sediul SCJU Constanta din B-dul Tomis nr.145 Constanta | 30 zile de la data incheierii contractului |  |  |  |
| Masa de operatie mobila cu sase sectiuni, configuratie flexibila pentru chirurgie generala si adaptabila oricarui tip de interventie chirurgicala |  |  |  |  |  |
| Masa de operatie sa fie cu actionare electrica pentru a asigura pozitionarea precisa a pacientului |  |  |  |  |  |
| Masa de operatie sa fie radiotransparenta pe toata lungimea ei |  |  |  |  |  |
| Masa de operatie sa fie alcatuitadin: |  |  |  |  |  |
| -Coloana mesei de operatie cu suprafata pacient din 2 sectiuni: sectiune sezut si sectiune inferioara spate; |  |  |  |  |  |
| -Sectiune cap; |  |  |  |  |  |
| -Sectiune superioara spate; |  |  |  |  |  |
| -Sectiune picior drept; |  |  |  |  |  |
| -Sectiune picior stang; |  |  |  |  |  |
| I.COLOANA MESEI DE OPERATIE |  |  |  |  |  |
| Coloana mesei de operatie sa fie complet motorizata si mobilacu ajutorul a 4 roti |  |  |  |  |  |
| Structura din otel inoxidabil de inalta calitate cu design neted, usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |  |  |
| Coloana mobila cu posibilitatea reglarii electrice pentru: |  |  |  |  |  |
| -Inaltimea coloanei; |  |  |  |  |  |
| -Inclinarea laterala; |  |  |  |  |  |
| -Trendelenburg / Anti-Trendelenburg; |  |  |  |  |  |
| -Deplasarea longitudinala |  |  |  |  |  |
| -Ajustare sectiune spate; |  |  |  |  |  |
| -Ajustare sectiune picioare; |  |  |  |  |  |
| Mecanismul electric de ridicare al coloanei sa fie tip electrohidraulic |  |  |  |  |  |
| Reglarile electrice ale suprafetei de pacient sa fie realizate printr-un mecansim electromecanic |  |  |  |  |  |
| Cu posibilitate de pozitionareflex/reflex si beach-chair prin apasarea unui singur buton de la nivelul telecomenzii |  |  |  |  |  |
| Optional sa aiba posibilitate de memorare si salvare pozitii preprogamate |  |  |  |  |  |
| Cele 4 roti sa fie duble, multidirectionale si electroconductive, prevazute cu frana electrica actionata atat din panoul de comanda de pe coloana, cat si din telecomanda |  |  |  |  |  |
| Sistemul de blocare al rotilor sa se faca prin coborarea unor cilindri care sa permita fixarea mesei la podeaua prin autonivelare |  |  |  |  |  |
| Prevazuta cu mecanism de deblocare manuala in caz de urgenta, situat de desubtul sasiului |  |  |  |  |  |
| Diametru rotilor minim 100 mm |  |  |  |  |  |
| Masa sa fie prevazuta si cu o a cincea roata situata in mijlocul mecanismului de rulare a sasiului pentru o mai buna manevrabilitate |  |  |  |  |  |
| Sasiul sa fie prevazut cu decupaj in parteadinspre picioare pentru a permite accesul chirurgului in spatiul dintre picioare in cazul interventiilor specifice de ginecologie, urologie etc |  |  |  |  |  |
| Dedesubtul sasiului sa fie prevazut cu lumini de semnalizare care sa ilumineze podeaua pentru evaluarea rapida a starii mesei, respectiv cod de culori pentru roti blocate, roti deblocate, acumulatori descarcati, eroare functionare |  |  |  |  |  |
| Baza sasiului sa fie prevazuta cu afisaj digital pentru coduri de eroare |  |  |  |  |  |
| Carcasa si sasiul coloanei mesei de operatie sa se poata ridica cu totul de pe partea interna electrica si motorizatacu un kit de service special destinat |  |  |  |  |  |
| Baza sasiului sa fie prevazutacu buton resetare pentru situatii de urgenta |  |  |  |  |  |
| Masa de operatie sa se inchida automat dupa ce nici o functie nu a mai fost actionata timp de aproximativ 5 ore |  |  |  |  |  |
| Ajustarile electrice ale mesei de operatiesa se poata face cu ajutorul: |  |  |  |  |  |
| -Panoului de comanda de la nivelulcoloanei; |  |  |  |  |  |
| -Telecomanda cu IR |  |  |  |  |  |
| Panoul de comanda de la nivelul coloanei prevazut cu: |  |  |  |  |  |
| Buton pentrupornireamesei de operatie; |  |  |  |  |  |
| Pozitionarea sectiunii cap spre dreapta; |  |  |  |  |  |
| Pozitionarea sectiunii cap spre stanga; |  |  |  |  |  |
| Ridicare masa de operatie; |  |  |  |  |  |
| Coborare masa de operatie; |  |  |  |  |  |
| Ajustare Trendelenburg; |  |  |  |  |  |
| Ajustare Anti-Trendelenburg; |  |  |  |  |  |
| Inclinare laterala dreapta; |  |  |  |  |  |
| Inclinare larerala stanga; |  |  |  |  |  |
| Pozitia zero 0; |  |  |  |  |  |
| Ridicare sectiune picioare; |  |  |  |  |  |
| Coborare sectiune picioare; |  |  |  |  |  |
| Ridicare sectiune inferioara spate; |  |  |  |  |  |
| Coborare sectiune inferioara spate; |  |  |  |  |  |
| Deplasare longitudinala spre directia capului; |  |  |  |  |  |
| Deplasare longitudinala spre directia picioare; |  |  |  |  |  |
| Optional sa aiba posibilitate activare mod de urgenta ce permite actionarea mesei in cazul unor defectiuni sau complicatii ce necesita repozitionarea pacientului; |  |  |  |  |  |
| Vizualizare status baterie; |  |  |  |  |  |
| Vizualizare modul de incarcare a coloanei; |  |  |  |  |  |
| Vizualizare modul de service/defectiune; |  |  |  |  |  |
| Panoul de comanda de la nivelul coloanei sa fie prevazut cu un sistem de prevenire impotriva actionarii accidentale |  |  |  |  |  |
| Telecomanda cu IR: |  |  |  |  |  |
| Telecomandacu IR sa aiba inclusa si unitatea de incarcare |  |  |  |  |  |
| Toate ajustarile posibile cu ajutorul telecomenzii sa fie usor de depistat cu ajutoru lunor pictograme inscrise pe telecomanda |  |  |  |  |  |
| Atat telecomanda cu fir cat si cea cu IR sa aiba tastatura iluminata pentru o buna vizualizare a comenzilor |  |  |  |  |  |
| Functiiletelecomenzii: |  |  |  |  |  |
| - Buton de oprire a mesei de operatie; |  |  |  |  |  |
| - Blocare roti; |  |  |  |  |  |
| - Deblocare roti; |  |  |  |  |  |
| - Pozitionare “Beach-chair” |  |  |  |  |  |
| - Butoane pozitii memorate |  |  |  |  |  |
| - Ridicare masa de operatie; |  |  |  |  |  |
| - Coborare masa de operatie; |  |  |  |  |  |
| - Ajustare Trendelenburg; |  |  |  |  |  |
| - Ajustare Anti-Trendelenburg; |  |  |  |  |  |
| - Inclinare laterala dreapta; |  |  |  |  |  |
| - Inclinare laterala stanga; |  |  |  |  |  |
| - Pozitia zero 0; |  |  |  |  |  |
| - Ridicare sectiune picioare; |  |  |  |  |  |
| - Coborare sectiune picioare; |  |  |  |  |  |
| - Butoane de selectare individuala a picioarelor |  |  |  |  |  |
| - Ridicare sectiune inferioara spate; |  |  |  |  |  |
| - Coborare sectiune inferioara spate; |  |  |  |  |  |
| - Flexie de la nivelul sectiunii inferioare spate; |  |  |  |  |  |
| - Reflexie de la nivelul sectiunii inferioare spate; |  |  |  |  |  |
| - Deplasare longitudinala spre directia capului; |  |  |  |  |  |
| - Deplasare longitudinala spre directia picioare; |  |  |  |  |  |
| - Buton de activare functii pentru pacient pozitionat invers (directie cap-picioare) |  |  |  |  |  |
| II. SUPRAFATA PACIENT: |  |  |  |  |  |
| Toate sectiunile suprafetei sa aiba paduri din spum avasco-elastica cu memorie, constructie in 2 straturi, electroconductiva, antistatica |  |  |  |  |  |
| Padurile sa fie usoare si detasabile (sistem Velcro), usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |  |  |
| Padurile sa fie radiotransparente si sa aiba proprietati antidecubit |  |  |  |  |  |
| Fara latex si permeabile la vapori |  |  |  |  |  |
| Grosime pad: minim 90 mm |  |  |  |  |  |
| Interfata facila de interconectare a segmentelor mesei prin mecanism cu carlig (fara suruburi). Acestea sa poata fi atasate/detasate cu usurinta prin actionarea manuala a unui buton/clapeta de blocare/deblocare |  |  |  |  |  |
| Acestea sa poata fi detasate cu usurinta prin actionarea manuala a unui buton/clapeta de deblocare si sa fie prevazute cu sistem de codare |  |  |  |  |  |
| SECTIUNE CAP |  |  |  |  |  |
| Sistem de cuplare dublu la nivelul mesei de operatie, prevazuta cu dubla articulatie |  |  |  |  |  |
| Reglare manuala cu o singura mana cu ajutorul unui piston cu gaz |  |  |  |  |  |
| Gama de ajustare a sectiunii cap sa fie de minim +45°/-30° |  |  |  |  |  |
| Structura din otel inoxidabil si aluminiu de inalta calitate |  |  |  |  |  |
| Padul/perna sectiunii cap sa fie de tip dublu strat vasco-elastic (cu memorie) pentru a preveni escarele de decubit pe durata operatiilor de lunga durata, cu o inaltime de minim 90mm |  |  |  |  |  |
| Padurile sa fie radiotransparente si electroconductive Fixarea padurilor sa se faca printr-o prindere rapida cu sistem tip Velcro (arici) |  |  |  |  |  |
| Dimensiunisectiune cap: maxim 390 x 625 mm |  |  |  |  |  |
| SECTIUNE SUPERIOARA SPATE |  |  |  |  |  |
| Cu posibilitatea atasarii la sistemul de cuplare al sectiunii inferioare spate |  |  |  |  |  |
| Ajustare manuala |  |  |  |  |  |
| Cadru din otel inoxidabil |  |  |  |  |  |
| Usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |  |  |
| Lungime minima: minim 300 mm |  |  |  |  |  |
| Latime peste barelelaterale: minim 600 mm |  |  |  |  |  |
| SECTIUNE INFERIOARA SPATE |  |  |  |  |  |
| Sa se ajusteze electric |  |  |  |  |  |
| Cadru din otel inoxidabil |  |  |  |  |  |
| Lungime sectiune spate+sectiune sezut:minim 950 mm |  |  |  |  |  |
| Latime cu barele laterale inclusiv: minim 600 mm |  |  |  |  |  |
| SECTIUNE SEZUT |  |  |  |  |  |
| Sectiune sezut sa fie prevazuta cu 4 motoare pentru ajustarile electrice |  |  |  |  |  |
| Motoarele pozitionate in cele 4 colturi ale sectiunii sezut |  |  |  |  |  |
| Prevazutacu sistem de preventie a deplasarii longitudinale in cazul cuplarii unei unitati de extensie |  |  |  |  |  |
| Cadru din otel inoxidabil |  |  |  |  |  |
| Lungime sectiune spate+sectiune sezut:minim 950 mm |  |  |  |  |  |
| Latime cu barele laterale inclusiv: minim 600 mm |  |  |  |  |  |
| SECTIUNE PICIOARE |  |  |  |  |  |
| Sectiune de picioare alcatuita din 2 bucati: |  |  |  |  |  |
| -Picior drept |  |  |  |  |  |
| -Picior stang |  |  |  |  |  |
| Bara euro rail pentru accesorii, pe ambele laterale |  |  |  |  |  |
| Structura din otel inoxidabil si aluminiu de inalta calitate |  |  |  |  |  |
| Padul/perna sectiunii cap sa fie de tip dublu strat vasco-elastic (cu memorie) pentru a preveni escarele de decubit pe durata operatiilor de lunga durata, cu o inaltime de minim 90mm |  |  |  |  |  |
| Padurile sa fie radiotransparente si electroconductive Fixarea padurilor sa se faca printr-o prindere rapida cu sistem tip Velcro (arici) |  |  |  |  |  |
| Posibilitatea ajustarii electrice a pozitionarii sus/ jos |  |  |  |  |  |
| Sectiune cu posibilitatea deschiderii pe orizontala |  |  |  |  |  |
| Deschidere intre cele doua sectiunii (picior drept – picior stang): minim 90° |  |  |  |  |  |
| Lungime minima a sectiunii: minim 720 mm |  |  |  |  |  |
| III.ACCESORII CHIRURGIE GENERALA |  |  |  |  |  |
| 1.SUPORT BRAT – 1 set |  |  |  |  |  |
| Suport brat cu posibilitatea atasarii la nivelul barelor laterale fara a crea spatiu aditional intre el si masa |  |  |  |  |  |
| Prevazut cu maneta pentru reglarea pe orizontala |  |  |  |  |  |
| Radiotransparent |  |  |  |  |  |
| Padulsectiuniisa fie din spuma vasco-elastica cu memorie electroconductiva cu proprietati antistatice |  |  |  |  |  |
| Padul sa fie detasabil si usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |  |  |
| Dimensiuneapaduluiminim 650 x 140 mm |  |  |  |  |  |
| Prevazutcusistemdublu de fixare/ imobilizare a bratuluicuprindere velcro |  |  |  |  |  |
| 2.ECRAN DE ANESTEZIE – 1 buc |  |  |  |  |  |
| Cu posibilitatea atasarii la nivelul barelor laterale |  |  |  |  |  |
| Sistem de prindere cu ajutorul clemei radiale |  |  |  |  |  |
| Cu posibilitatea ajustarii pe inaltime cu ajutorul unei cleme de prindere radiala |  |  |  |  |  |
| Cadru din ote inoxidabil |  |  |  |  |  |
| Diametrul cadrului vertical: maxim 18 mm |  |  |  |  |  |
| Gama de ajustare pe inaltime: minim 500 mm |  |  |  |  |  |
| 3.STATIV DE INFUZIE – 1 buc |  |  |  |  |  |
| Stativ de infuzie cu 4 carlige din hotel inoxidabil |  |  |  |  |  |
| Prevazut cu sistem de fixare la nivelul barelor laterale euro-rail |  |  |  |  |  |
| Sa aiba posibilitatea ajustarii pe inaltime |  |  |  |  |  |
| Gama de reglare pe inaltime maxim 620 mm |  |  |  |  |  |
| Sa aiba posibilitate areglarii pe orizontala cu ajutorul unui sistem tip bila |  |  |  |  |  |
| 4.SUPORTI UMERI – pereche |  |  |  |  |  |
| Suporti pentru umar pereche |  |  |  |  |  |
| Sa se ataseze la nivelul barelor laterale eurorail ale mesei cu ajustorul a doua cleme |  |  |  |  |  |
| Cadru din hotel inoxidabil |  |  |  |  |  |
| Sa fie prevazuti cu paduri de pozitionare din spuma poliuretanica electroconductiva, usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |  |  |
| Sa permita ajustarea transversala cu minim 90 mm |  |  |  |  |  |
| Sa permita ajustarea longitudinala cu minim 130 mm |  |  |  |  |  |
| 5.SUPORT GOEPEL – 2 buc |  |  |  |  |  |
| Cadru din otel inoxidabil cu diametrul de 16 mm |  |  |  |  |  |
| Posibilitatea fixarii la nivelul barelor laterale euro-rail cu ajutorul unei cleme de prindere radiala |  |  |  |  |  |
| Clema de prindere sa aibao constructie care permite ajustarea cu 360° |  |  |  |  |  |
| Suportiisa fie prevazuti cu paduri din spuma poliuretanica electroconductiva, usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |  |  |
| Prevazuti cu banda de fixare cu sistem de prindere tip arici (Velcro) |  |  |  |  |  |
| Pozitionare reglabila pe dispozitiv tip bila |  |  |  |  |  |
| Cu posibilitatea reglarii pe inaltime pana la minim 380 mm |  |  |  |  |  |
| Dimensiuni pad: |  |  |  |  |  |
| -Lungimea 340 mm ±2% |  |  |  |  |  |
| -Latime 200 mm ±2% |  |  |  |  |  |
| Greutate maxim suportata: minim 25 kg |  |  |  |  |  |
| IV. DATE TEHNICE MASA: |  |  |  |  |  |
| Sarcina maxima suportata: minim 400 kg |  |  |  |  |  |
| Gama de ajustare pe inaltime: minim 600 – 1145 mm (farapaduriincluse) |  |  |  |  |  |
| Inclinarelaterala: minim +/ - 25° |  |  |  |  |  |
| Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg: minim - 35°/ + 35° |  |  |  |  |  |
| Sa permita ajustarea simultana a functiilor de pozitionare TR si ainclinarii laterale intr-un raport de minim 30°/ 25° |  |  |  |  |  |
| Gama de ajustare electrica a sectiunii picioare: minim +90°/ - 105° |  |  |  |  |  |
| Gama de ajustare electrica a sectiunii inferioare spate: minim + 90°/ - 90° |  |  |  |  |  |
| Deplasare longitudinala: minim 400 mm (minim 200 mm spre terminatia cap si minim 200 mm spre terminatia picioare) |  |  |  |  |  |
| Viteza de deplasare in plan longitudinal sa fie de minim 25mm/secunda |  |  |  |  |  |
| Suprafata radiotransparenta obtinuta in urma deplasarii longitudinale la maxim sa fie de: |  |  |  |  |  |
| -minim 1350 mm (in partea dinspre picioare, cu sectiuneaextensie pelvis inclusa) |  |  |  |  |  |
| -minim 1150 mm (in partea dinspre cap, cu sectiunea superioara de spate inclusa) |  |  |  |  |  |
| Dimensiune sasiu: 1130 x 575 x 160 mm ±5% |  |  |  |  |  |
| Distanta intre podea si bazasasiului sa fie de 85mm ±5% |  |  |  |  |  |
| Dimensiune coloana masa de operatie: maxim 325 x 325 mm |  |  |  |  |  |
| Dimensiune suprafata pacient a coloanei (sectiune sezut+sectiune inferioara spate): minim 1050 x 550 mm |  |  |  |  |  |
| Latimea suprafetei mesei de operatie (cu barele eurorail incluse): minim 600 mm |  |  |  |  |  |
| Greutate masa: maxim 250 kg (fara sectiuni aditionale si accesorii) |  |  |  |  |  |
| Alimentare electirica: 220– 230V |  |  |  |  |  |
| Putere consumata: maximum 600 VA |  |  |  |  |  |
| Priza de conectare a cablului electric la nivelul coloanei sa fie dispusa inferior si sa aibacapac protector |  |  |  |  |  |
| Coloana mesei de operatie este prevazutacu3 acumulatori |  |  |  |  |  |
| Incarcarea acumulatorilor descarcati complet sa se faca in maxim 5 ore de la conectarea la sursa de electricitate |  |  |  |  |  |
| Durata de functionare a acumulatorilor incarcati la capacitate maxima sa fie de minim 5 zile la o medie de 8 ore pe zi |  |  |  |  |  |
| Capacitatea acumulatori: 12 V/ 15 Ah |  |  |  |  |  |
| Sa respecte normele electrice impuse de IEC 60601-1 |  |  |  |  |  |
| Sa prezinte sistem dual de impamantare |  |  |  |  |  |
| Nivel de protectie IP X4 |  |  |  |  |  |
| B. CONDITII PRIVIND PERFORMANTA CU STANDARDELE RELEVANTE |  |  |  |  |  |
| Echipamentul trebuie sa îndeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata în Romania si sa prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul” si traducere autorizata): - Declaratie de conformitate CE in conformitate cu MDR 2017/745; - Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat (acolo unde este cazul, in functie de clasa echipamentului ofertat); |  |  |  |  |  |
| Producatorul va avea implementat certificat de calitate ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul” si traducere autorizata) |  |  |  |  |  |
| Furnizorul sa detina autorizatie de distributie si service de la producator pentru echipamentul ofertat |  |  |  |  |  |
| Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru import, distributie dispozitive medicale, reparare, mentenanta si punere in functiune / instalare, unde sa se regaseasca producatorul echipamentului ofertat. |  |  |  |  |  |
| C. CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE |  |  |  |  |  |
| In vederea sustinerii activitatii de service se va face dovada existentei personalului calificat. Documente solicitate: orice document emis de producator din care sa rezulte ca personalul ofertantului a fost instruit de producator, document nu mai vechi de 24 de luni. |  |  |  |  |  |
| SERVICE IN GARANTIE |  |  |  |  |  |
| Durata: minim 24 luni de la data recepţiei finale |  |  |  |  |  |
| Timp maxim de interventie: 48 de ore de la primirea notificarii |  |  |  |  |  |
| SERVICE IN POSTGARANTIE |  |  |  |  |  |
| Durata: minim 10 ani pe baza de contract şi asigurare piese de schimb si consumabile |  |  |  |  |  |
| Timp maxim de interventie: 72 de ore de la primirea notificarii |  |  |  |  |  |
| D. INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE |  |  |  |  |  |
| Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizeaza de catre furnizor, costul acestor operatii fiind incluse în pret |  |  |  |  |  |
| Personal calificat instruit la producator pentru instalare, punere in functiune si instruire personal medical |  |  |  |  |  |
| E. SCOLARIZARE |  |  |  |  |  |
| Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a aparaturii |  |  |  |  |  |

*DA - operatorii economici vor bifa cu "X" in coloana respectiva daca indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*NU - operatorii economici vor bifa cu "NU" in coloana respectiva daca   NU indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*Observaţii ofertant -  operatorii economici vor completa in aceasta coloana cu informatiile suplimentare, necuprinse in specificatiile tehnice impuse pentru reperul respectiv, considerate a fi mportante in evaluarea tehnica.

Valabilitate oferta – 31.12.2025 zile

Termen de livrare – 12 zile de la data  incheierii contractului

Termen de valabilitate produs – diferentiat conform mentiuni

Declarăm că deţinem resursele umane, tehnice şi materiale necesare îndeplinirii contractului.

Alăturat,anexăm documentele(declarati,certificate,etc), solicitate prin documentaţia de atribuire (caiet sarcini).Toate documentele solicitate in caietul de sarcini se depun odata cu propunerea tehnica in limba Romana

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării acestora orice documente doveditoare.

Nota: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau micșora cantitățile ce au fost licitate, în funcție de necesitățile autorității contractante în raport cu cazuistica spitalului și resursele financiare alocate.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)