# MODEL PROPUNERE TEHNICA

Ofertant

Formular Propunerea tehnica

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

INCUBATOR TRANSPORT NOU-NASCUTI

| Specificatii tehnice specifice minime | Loc de Livrare | Data de livrare solicitata | Termen de Garantie | DA | NU | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Specificatia tehnica completata cu cel putin cerintele solicitate, in cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Art.326 din Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat; Electrocauter / Unitate electrochirurgie cu accesorii-1 bucata Parte din Ansamblul de Endourologie Storz. Moduri de operare electrochirurgicale: monopolar si bipolar. Iesiri monopolare : cu posibilitatea conectarii cabluri tip 3 pini, 4 mm si 5 mm. Iesiri bipolare : cu posibilitatea conectarii cabluri tip 2 pini sau 1 pin. Display / indicatori tip LCD – touchscreen de minim 9”, asezat pe panoul frontal al unitului, cu posibilitatea de blocare/deblocare a lui, cu setarea blocarii in intervalul 30 secunde – 5 min. Minim doua prize de conectare pentru pedale de comanda, asezate pe panoul din spate al unitului. Conectori comunicare unit: - Ethernet pentru conectare la computer comanda central - USB ptr update software. Mufa intrare si iesire semnal fibra optica. Cu un sistem de monitorizare permanenta in timp real a electrodului neutru, care sa depisteze automat orice neconcordanta, problema aparuta la nivelul electrodului neutru, schimbarea impedantei tesutului, monitorizarea puterii disipate si a circuitului electric al electrodului neutru. Cu minim 300 optiuni de programe de lucru diferite, care sa fie configurabile/afisate/ascunse/personalizate individual de catre utilizator. Cu minim 200 optiuni de presetari (favorite), care sa fie configurabile/afisate/ascunse/personalizate individual de catre utilizator. Putere maxima a unitului electrochirurgical de minim 400W la 100 ohm. Sistem de Self-test continuu pentru siguranta parametrilor operatorii. Functie Arc Control. Afisare erori de utilizare pe display-ul de pe panoul frontal care sa ramana apoi inregistrate in memoria interna aparatului pentru diagnoza ulterioara : erori ale sistemului si erori de utilizare. Posibilitate de utilizare a unitului electrochirurgical atat cu electrozi neutrii disposabili cat si cu electrozi neutrii reutilizabili. Posibilitate de utilizare a unitului electrochirurgical cu electrozi neutrii disposabili tip baby / pentru copii mici. Sistem integrat de securitate a unitului electrochirurgical. Mod monopolar – 1 iesire monopolara :. 1.Taiere monopolara:. - Putere maxima : minim 400W. - Minim 9 moduri de taiere monopolara, inclusiv taiere tip Gastrocut si taiere cu Argon. - Comanda manuala sau de la pedala pentru minim o iesire monopolara. - Taiere monopolara cu hemostaza concomitenta, cu posibilitate de ajustare a gradului de hemostaza pana la 9 trepte de ajustare. 2.Coagulare monopolara:. - Putere maxima : minim 250W. - Minim 8 moduri de coagulare monopolara, inclusiv coagulare tip Gastrocut Cog , Spray si coagulare cu Argon. - Comanda manuala sau de la pedala pentru minim o iesire monopolara. Mod bipolar – 2 iesiri bipolare :. 1.Taiere bipolara:. - Minim 3 moduri de taiere bipolara. - Putere maxima : minim 200W. - Mod taiere bipolara special dedicat pentru pense si foarfeci bipolare laparoscopice rotative tip RoBi, cu voltaj limitat la maxim 110Vp, pentru a preveni distrugerea lor. 2.Coagulare bipolara:. - Putere maxima : minim 120W. - Minim 8 moduri de coagulare bipolara. - Functie de AUTOSTART pentru ambele iesiri. - Mod coagulare bipolara special dedicat pentru pense bipolare laparoscopice rotative. Cu interfata pentru conectarea cu computerul de comanda si control al sistemului de chirurgie laparoscopica. Configuratie:. - Unit Electrochirurgical Mono/Bipolar – 1 buc. - Pedala dubla cu un buton de comutare central – 1 buc. Butonul de comutare permite atat schimbarea modului de activare monopolar sau bipolar, cat si schimbarea intre 2 valori de putere prestabilite in utilizarea unui instrument. Instalare si punere in functiune: Instruirea personalului pentru utilizarea echipamentului se va efectua de catre personal autorizat al firmei producatoare, personal avand cursuri tehnice la firma producatoare a echipamentului, la beneficiar, in locatia de livrare si este o operatiune inclusa in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens. Asigurarea implementării unei mentenanțe preventive corespunzătoare, atât din partea utilizatorului, cât și a furnizorului, asigurarea cu consumabilele și piesele de schimb potrivite, rezolvarea timpurie a problemelor apărute stau la baza durabilității dispozitivelor medicale. Suport tehnic Pe toata durata contractului si în perioada de garanție, Contractantul va asigura cu titlu gratuit suport tehnic si mentenanta in cazul disfunctionalitatilor pentru utilizarea echipamentelor si/sau aplicatiilor software aferente functionarii produselor. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită suport tehnic, Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului. Nivelele de prioritate sunt: - Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante. - Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv. - Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului : Nivel prioritate:- urgent -critic Timp de răspuns:-24 ore -48 ore Timp de implementare soluție provizorie: 24 ore – inlocuire dispozitiv 24 ore – transport la service autorizat Timp de rezolvare 5 zile lucratoare 20-25 zile calendaristice Major -48 ore -24 ore - Max - 30 zile calendaristice Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică. - Timpi de raspuns in perioada de garantie: in perioada de garanţie, furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni în maximum 1 zi lucratoare şi sa efectueze remedierea, la sediul achizitorului, în maximum 2 zile lucratoare, de la data reclamării telefonice/posta electronica a acesteia de către beneficiarul produselor. - Pentru a fi luata in considerare modalitatea de indeplinire a cerintelor impuse de catre autoritatea contractanta in perioada de garantie, ofertantul are obligatia de a demonstra modul de asigurare a timpilor de raspuns la interventii in perioada de garantie, printr-o declaratie pe propria raspundere. Obligatia ofertantilor de a demonstra modul de asigurare a timpilor de raspuns la interventii in perioada de garantie, va trebui sa tina cont de urmatoarele: a) timp de răspuns = intervalul cuprins între momentul semnalarii oricarei probleme/defecțiuni care necesită suport tehnic şi intrarea în acţiune a personalului de specialitate desemnat al contractantului; b) capacitate de răspuns = potenţialul contractantului/personalului contractantului destinat intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă; c) ofertantii vor demonstra ca personalul de specialitate, autospecialele, utilajele, mijloacele, echipamentele, etc., necesare intervenției, sunt deținute în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcționare a garantiei; (sunt/se dotează cu personal de specialitate, autospeciale, utilaje, mijloace, echipamente, etc., necesare intervenției, în funcție de riscurile gestionate în domeniul de competență); d) ofertantii vor demonstra ca aplasarea în teritoriu a personalului de specialitate, autospecialelor, utilajelor, mijloacelor, echipamentelor, etc., necesare intervenției, se realizează astfel încât timpul de răspuns în cazul disfunctionalitatilor privind utilizarea dispozitivelor/echipamentelor, sa nu depaseasaca maximum 24 ore de la semnalare. - In cazul unor defectiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor sa efectueze remedieri, pe cheltuiala sa. Durata maximă de efectuare a reparatiilor depanărilor nu poate depăşi 30 zile calendaristice . - În cazul defecţiunilor majore care fac imposibila functionarea echipamentelor medicale, furnizorul va asigura inlocuirea echipamentului medical in perioada de garantie, pe cheltuiala sa, cu un echipament/dispozitiv medical identic celui din oferta tehnica/contract. Piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa expirarea garantiei Pentru perioada de post-garanție, furnizorul va prezenta un document din care să reiasă capacitatea și disponibilitatea sa de a asigura: - suport tehnic și service în cazul disfuncționalităților pentru utilizarea dispozitivelor medicale/echipamentelor medicale - piesele de schimb, consumabilele și accesoriile sau dispozitivele necesare funcționării dispozitivelor medicale/echipamentelor medicale în parametrii normali Achiziția serviciilor/produselor necesare în perioada de post-garanție se va realiza cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice în vigoare. Contractantul trebuie sa fie in măsura să asigure piese de schimb sau orice alte consumabile pentru o perioada de minim 2/3/4 ani dupa expirarea perioadei de garantie. Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică: - recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operaţiunilor de mentenanţă corectivă; - timpul estimat de livrare pentru piesele de schimb recomandate; - modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanţie; - orice alte alte informaţii relevante. Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului. Dacă va fi necesar, achiziția pieselor de schimb din perioada de post garanție se va face din bugetul alocat in viitor acestei activiăti, nefiind incluse în valoarea contractului. Instalare, punere in functiune, testare, autorizare a. Instalarea şi punerea în funcţiune se asigură de către furnizor la sediul SCJU Constanta, cu personal autorizat şi sunt operaţii incluse în preţ. b. Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea produselor, contractantul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare ## c. Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza şi apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcţiune. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă. ## d. După instalare şi punere în funcţiune, Contractantul va efectua teste funcţionale ale produsului. ## e. Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autorităţii contractante toate testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă. ## Nota: Toate interventiile tehnice planificate vor fi executate pe baza unui grafic intocmit de comun acord. 3.3.3. Instruirea personalului pentru utilizare Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de catre Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera personalului medical cunoștințele necesare pentru a utiliza echipamentele conform instructiunilor date de producator. Instruirea va fi organizata după ce produsul va fi funcțional și are ca scop permitarea personalului Autorității contractante: - intelegerea diferitelor componente ale produsului; - intelegerea tuturor functionalitatilor; - asimilarea informatiilor despre mentenanta de rutina care trebuie efectuata de catre utilizator; - utilizarea efectiva a echipamentului; - depistarea problemelor - diagnosticare de baza; - operatiuni de intretinere de rutina. Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. Durata sesiunii de instruire poate varia in functie de tipul si complexitatea echipamentului. Instruirea se poate face intr o sesiune sau in mai multe, avand o durata astfel concepută ca să asigure autoritatea contractanată/personalul medical, că dispozitivele medicale și accesoriile sunt instalate corect, vor fi întreținute și utilizate în conformitate cu scopul pentru care au fost concepute. Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română pentru tot personalul desemnat de beneficiar sa utilizeze echipamentele. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin – manuale de utilizare, instructiuni de utilizare ( Brif instructions) laminate fise tehnice, etc. Contractantul va indeplini activitati de scolarizare a personalului medical si tehnic al achizitorului, de catre personalul de specializare instruit si autorizat de producator/organisme autorizate in acest sens. Contractantul va asigura instruirea personalului medical si tehnic atat la instalarea si punerea in functiune a aparatului medical, cat si in perioada garantiei, la solicitarea acestuia. Contractantul va asigura instruirea personalului medical si tehnic din cadrul autoritatii contractante se va efectua din punct de vedere al aplicatiei medicale si al utilizarii aparatului medical. | Sediul SCJU Constanta din B-dul Tomis nr.145 Constanta | Maxim 10.12.2025 | Perioada de garantie completa: min. 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune Perioada postgarantie: min. 8 ani. Echipamentele medicale vor functiona ori de cate ori actul medical o va impune, fiind obligatorie disponibilitatea continua a acestora. In caz de indisponibilitate functionala se vor aplica dispozitiile prevazute la Pct. - Suport tehnic. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: - demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil); - ambalare, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil); - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - înlocuirea părților defecte; - despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; - instalarea în starea inițială; - testarea pentru a asigura funcționarea corectă; - repunerea în funcțiune. Garanţia produselor livrate, testate şi puse în funcţiune este răspunderea furnizorului pe toată perioada de garanţie definită în ofertă. Timpi de raspuns in perioada de garantie: in perioada de garanţie, furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni în maximum 1 (unu) zile lucratoare şi sa efectueze remedierea, la sediul achizitorului, în maximum 3 zile lucratoare, de la data reclamării telefonice/posta electronica a acesteia de către beneficiarul produselor. Pentru a fi luată în considerare modalitatea de îndeplinire a cerinţelor impuse de către autoritatea contractantă în perioada de garanţie, ofertantul are obligaţia de a demonstra modul de asigurare a timpilor de răspuns la intervenţii în perioada de garanţie. Se va anexa o declaratie in acest sens Timpii de raspuns vor fi in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini. In cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor să efectueze remedieri, pe cheltuiala sa. Durata maximă de efectuare a reparaţiilor depanărilor nu poate depăşi 30 zile calendaristice. În cazul defecţiunilor majore care fac imposibilă funcţionarea echipamentelor medicale, furnizorul va asigura înlocuirea echipamentului medical în perioada de garanţie, pe cheltuiala sa. Perioada de garanţie pentru fiecare produs in parte este de minimum 24 luni pentru echipamentul medical si minimum 24 luni pentru accesoriile acestuia si va începe de la data recepţiei calitative, respectiv instalarea si punerea in functiune. Ofertantul va depune angajament privind activitatea de service în perioada de garanţie. |  |  |  |
| Declaratie de confidentialitate - potrivit art.123, alin.1 din HG nr.395/ 2016, ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.Se va complete si prezenta o declaratie cu indicarea motivata a informatiilor care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.In cazul in care aceste conditgii nu sunt, declaratia nu va fi depusa |  |  |  |  |  |  |
| - Descrieri/ fotografii/ prospecte/ cataloage/ manuale de utilizare, etc. ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, in cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat. |  |  |  |  |  |  |
| - Ofertantul trebuie sa prezinte un document / declaratie a producatorului, din care sa rezulte anul de punere pe piata a modelului ofertat, anul de fabricatie pentru produsul livrat, anul de scoatere din fabricatie (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |
| - Certificat de marcaj european (CE Mark), emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE a producatorului, ca produsul ofertat este conform cu Directiva 93/42/EEC privind dispozitivele medicale, transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, Directiva 90/385/EEC privind dispozitivele medicale implantabile active, transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 55//2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare, privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, Directiva 98/79/EC transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările și completările ulterioare. |  |  |  |  |  |  |
| Declaratia detaliata a producatorului privind procedurile de decontaminare ale dispozitivului medical, respectiv curatare-spalare, dezinfectare, sterilizare, sau dupa caz extras din manualul de utilizare. In cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat |  |  |  |  |  |  |
| - Furnizorul, in cazul in care nu este autorizat pentru efectuarea interventiilor tehnice va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul/tertul sustinator, operator economic care va putea asigura service-ul aparatului medical ofertat conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul va depune declaratie/declaratii pe proprie raspundere, pentru urmatoarele : - prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Declaratia va fi completata si de subcontractanti, pentru partea din contract pe care o executa. Informatii detaliate privind reglementarile din domeniul social si al relatiilor de munca se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, adresa Str Matei Voievod nr. 14, sector 2 Bucuresti, Romania, tel +4021 302 7030; +4021302 7054, adresa de pe site-ul: http://www.muncii.ro. Informatii referitoare la reglementarile obligatorii in domeniul mediului se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, adresa str.Lacul Morii 151, sector 6 Bucuresti, Romania, tel +4021 493 4235; +4021 493 4239, fax +4021 493 4237 email: office@anpm.ro. - referitoare la indeplinirea activitatilor de scolarizare a personalului medical si tehnic al achizitorului, de catre personalul de specializare instruit si autorizat de producator; - privind faptul ca personalul tehnic nominalizat/ propus la punctul 11 din prezentul caiet de sarcini va asigura mentenanta/service-ul echipamentului medical ofertat in perioada de garantie acordata; - referitoare la faptul ca instalarea si punerea in functiune se asigura de catre furnizor la autoritatea contractanta, cu personal autorizat al firmei care livreaza si sunt operatii incluse in prêt; - privind faptul ca furnizorul va asigura la livrare manualele de utilizare ale aparatului in limba engleza si limba romana si instrunctiuni de utilizare (Brif instructions) laminate ; - privind instruirea personalului medical si tehnic atat la instalarea si punerea in functiune a aparatului medical, cat si in perioada garantiei, la solicitarea acestuia; - privind faptul ca instruirea personalului medical si tehnic din cadrul autoritatii contractante se va efectua din punct de vedere al aplicatiei medicale si al utilizarii aparatului medical; - referitoare la piesele de schimb pentru minimum 6 ani. (se va completa in functie de lotul ofertat). - Prezentarea unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diplome, etc)/alte documente din care sa reiasa faptul ca personalul propus si nominalizat pentru instruire, instalare si punere in functiune are competentele tehnice si a fost instruit in conformitate cu standardele de reparatii si folosire a echipamentelor, adecvate la standardele cerute de producator, pentru modelul ofertat. Dovezile prezentate sa certifice competentele personalului tehnic nominalizat, respectiv participarea si certificarea la un curs tehnic de baza sau avansat, operare, mentenanta si reparare sau similar. Nota: certificatele, atestatele sau diplomele prezentate trebuie sa aiba inscriptionata perioada pe parcursul careia a fost instruita persoana in cauza, locul unde s-a desfasurat instruirea/cursul, perioada de valabilitate a documentului, acolo unde este cazul, data eliberarii, ştampila lizibila a organismului care a emis documentul, semnatura reprezentantului legal al organismului respectiv, seria si numarul documentului lizibile si suplimentul descriptiv al documentului, acolo unde este cazul. |  |  |  |  |  |  |
| Declaratie prin care se certifica faptul ca reviziile tehnice efectuate in perioada de garantie vor fi insotite de buletinele de verificare conform normelor producatorului, incluse in pret. Pentru fiecare echipament ofertat se solicita revizie tehnica conform prescriptii producator. Data la care se va face revizia va fi stabilita de comun acord intre sectia beneficiara si operatorul economic. Reviziile tehnice se vor efectua in conformitate cu recomandari producator la care se va atasa pagina respectiva din Manualul produsului ofertat insotita de o Declaratie pe proprie raspundere. Tabel detalii producator: |  |  |  |  |  |  |

*DA - operatorii economici vor bifa cu "X" in coloana respectiva daca indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*NU - operatorii economici vor bifa cu "NU" in coloana respectiva daca   NU indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*Observaţii ofertant -  operatorii economici vor completa in aceasta coloana cu informatiile suplimentare, necuprinse in specificatiile tehnice impuse pentru reperul respectiv, considerate a fi mportante in evaluarea tehnica.

Valabilitate oferta – 30 zile

Termen de livrare – maxim 10.12.2025

Termen de valabilitate produs – diferentiat conform mentiuni

Declarăm că deţinem resursele umane, tehnice şi materiale necesare îndeplinirii contractului.

Alăturat,anexăm documentele(declarati,certificate,etc), solicitate prin documentaţia de atribuire (caiet sarcini).Toate documentele solicitate in caietul de sarcini se depun odata cu propunerea tehnica in limba Romana

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării acestora orice documente doveditoare.

Nota: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau micșora cantitățile ce au fost licitate, în funcție de necesitățile autorității contractante în raport cu cazuistica spitalului și resursele financiare alocate.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)