MODEL PROPUNERE TEHNICA

Ofertant

Formular Propunerea tehnica

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

| Specificatii tehnice specifice minime | Loc de Livrare | Data de livrare solicitata | Termen de Garantie | DA | NU | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECO-BRONHOSCOP PENTRU PUNCTIE FINA ASPIRATA TRANSBRONSICA - Camp de vedere : 80° - Directia de vedere: oblica 20° - Adancimea campului vizual: 2-50 mm - Capacitate de flexiune sus 160°, jos 70° - Manerul de comanda prevazut cu 4 butoane cu functii variabile - Canal instrumentar de 2.2 mm - Diametru exterior al tubului insertie: 6.3 mm - Diametrul exterior al portiunii distale rigide: 6.6 mm (pentru o intubare usoara si o manevrabilitate crescuta) - Lungimea portiunii distale rigide: 25 mm ( pentru o intubare usoara si o manvrabilitate crescuta - Lungimea de lucru: 600 mm - Functii ultrasonice minime o Modul de afisare: B-mode, Flow mode, Color Flow mode, Power Flow mode, THE mode, Elastography mode o Metoda de scanare: electronic linear o Directia de scanare: paralel cu directia de insertie o Frecventa minim: 5, 6, 7.5, 10 si 12 MHz o Unghiul de scanare: 65° | Sediul SCJU Constanta din B-dul Tomis nr.145 Constanta | Maxim : 31.12.2026 | Perioada de garantie completa: min. 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune Perioada postgarantie: min. 8 ani pe baza de contract si asigurare de piese de schimb si consumabile. Echipamentele medicale vor functiona ori de cate ori actul medical o va impune, fiind obligatorie disponibilitatea continua a acestora. In caz de indisponibilitate functionala se vor aplica dispozitiile prevazute la Pct. - Suport tehnic. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil); ii. ambalare, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil); iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; vi. înlocuirea părților defecte; vii. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; viii. instalarea în starea inițială; ix. testarea pentru a asigura funcționarea corectă; x. repunerea în funcțiune. Garanţia produselor livrate, testate şi puse în funcţiune este răspunderea furnizorului pe toată perioada de garanţie definită în ofertă. Timpi de raspuns in perioada de garantie: in perioada de garanţie, furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni în maximum 1 (una) zile lucratoare şi sa efectueze remedierea, la sediul achizitorului, în maximum 2 (doua) zile lucratoare, de la data reclamării telefonice/posta electronica a acesteia de către beneficiarul produselor. Pentru a fi luată în considerare modalitatea de îndeplinire a cerinţelor impuse de către autoritatea contractantă în perioada de garanţie, ofertantul are obligaţia de a demonstra modul de asigurare a timpilor de răspuns la intervenţii în perioada de garanţie. Se va anexa o declaratie in acest sens In cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor să efectueze remedieri, pe cheltuiala sa. Durata maximă de efectuare a reparaţiilor depanărilor nu poate depăşi 30 zile calendaristice. În cazul defecţiunilor majore care fac imposibilă funcţionarea echipamentelor medicale, furnizorul va asigura înlocuirea echipamentului medical în perioada de garanţie, pe cheltuiala sa. Perioada de garanţie pentru fiecare produs in parte este de minim 24 luni pentru echipamentul medical si va începe de la data recepţiei calitative, respectiv instalarea si punerea in functiune. Ofertantul va depune angajament privind activitatea de service în perioada de garanţie. In vederea sustinerii activitatii de service se va face dovada existentei personalului calificat. Documente solicitate: orice document emis de producator din care sa rezulte ca personalul ofertantului a fost instruit de producator, document nu mai vechi de 24 de luni. |  |  |  |
| - Descrieri/ fotografii/ prospecte/ cataloage/ manuale de utilizare, etc. ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, in cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat |  |  |  |  |  |  |
| - Ofertantul trebuie sa prezinte un document / declaratie a producatorului, din care sa rezulte anul de punere pe piata a modelului ofertat, anul de fabricatie pentru produsul livrat, anul de scoatere din fabricatie (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |
| - Certificat de marcaj european (CE Mark), emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE a producatorului, ca produsul ofertat este conform cu Directiva 93/42/EEC privind dispozitivele medicale, transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, Directiva 90/385/EEC privind dispozitivele medicale implantabile active, transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 55//2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare, privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, Directiva 98/79/EC transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările și completările ulterioare |  |  |  |  |  |  |
| Declaratia detaliata a producatorului privind procedurile de decontaminare ale dispozitivului medical, respectiv curatare-spalare, dezinfectare, sterilizare, sau dupa caz extras din manualul de utilizare. In cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat |  |  |  |  |  |  |
| Furnizorul, in cazul in care nu este autorizat pentru efectuarea interventiilor tehnice va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul/tertul sustinator, operator economic care va putea asigura service-ul aparatului medical ofertat conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul va depune declaratie/declaratii pe proprie raspundere, pentru urmatoarele : - prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Declaratia va fi completata si de subcontractanti, pentru partea din contract pe care o executa. Informatii detaliate privind reglementarile din domeniul social si al relatiilor de munca se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, adresa Str Matei Voievod nr. 14, sector 2 Bucuresti, Romania, tel +4021 302 7030; +4021302 7054, adresa de pe site-ul: http://www.muncii.ro. Informatii referitoare la reglementarile obligatorii in domeniul mediului se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, adresa str.Lacul Morii 151, sector 6 Bucuresti, Romania, tel +4021 493 4235; +4021 493 4239, fax +4021 493 4237 email: office@anpm.ro. - referitoare la indeplinirea activitatilor de scolarizare a personalului medical si tehnic al achizitorului, de catre personalul de specializare instruit si autorizat de producator; - privind faptul ca personalul tehnic nominalizat/ propus la punctul 11 din prezentul caiet de sarcini va asigura mentenanta/service-ul echipamentului medical ofertat in perioada de garantie acordata; - referitoare la faptul ca instalarea si punerea in functiune se asigura de catre furnizor la autoritatea contractanta, cu personal autorizat al firmei care livreaza si sunt operatii incluse in prêt; - privind faptul ca furnizorul va asigura la livrare manualele de utilizare ale aparatului in limba engleza si limba romana si instrunctiuni de utilizare (Brif instructions) laminate ; - privind instruirea personalului medical si tehnic atat la instalarea si punerea in functiune a aparatului medical, cat si in perioada garantiei, la solicitarea acestuia; - privind faptul ca instruirea personalului medical si tehnic din cadrul autoritatii contractante se va efectua din punct de vedere al aplicatiei medicale si al utilizarii aparatului medical; - referitoare la piesele de schimb pentru minimum 6 ani. (se va completa in functie de lotul ofertat) |  |  |  |  |  |  |
| - Prezentarea unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diplome, etc)/alte documente din care sa reiasa faptul ca personalul propus si nominalizat pentru instruire, instalare si punere in functiune are competentele tehnice si a fost instruit in conformitate cu standardele de reparatii si folosire a echipamentelor, adecvate la standardele cerute de producator, pentru modelul ofertat. Dovezile prezentate sa certifice competentele personalului tehnic nominalizat, respectiv participarea si certificarea la un curs tehnic de baza sau avansat, operare, mentenanta si reparare sau similar. Nota: certificatele, atestatele sau diplomele prezentate trebuie sa aiba inscriptionata perioada pe parcursul careia a fost instruita persoana in cauza, locul unde s-a desfasurat instruirea/cursul, perioada de valabilitate a documentului, acolo unde este cazul, data eliberarii, ştampila lizibila a organismului care a emis documentul, semnatura reprezentantului legal al organismului respectiv, seria si numarul documentului lizibile si suplimentul descriptiv al documentului, acolo unde este cazul |  |  |  |  |  |  |
| Declaratie prin care se certifica faptul ca reviziile tehnice efectuate in perioada de garantie vor fi insotite de buletinele de verificare conform normelor producatorului, incluse in pret. Pentru fiecare echipament ofertat se solicita revizie tehnica conform prescriptii producator. Data la care se va face revizia va fi stabilita de comun acord intre sectia beneficiara si operatorul economic. Reviziile tehnice se vor efectua in conformitate cu manualul tehnic al producatorului. Se vor asigura revizii tehnice conform instructiunuilor producatorului. Pentru a se putea demonstra cerinta, se va atasa pagina respectiva din Manualul produsului ofertat insostita de o Declaratie pe proprie raspundere; |  |  |  |  |  |  |
| - Tabel detalii producator |  |  |  |  |  |  |

*DA - operatorii economici vor bifa cu "X" in coloana respectiva daca indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*NU - operatorii economici vor bifa cu "NU" in coloana respectiva daca   NU indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*Observaţii ofertant -  operatorii economici vor completa in aceasta coloana cu informatiile suplimentare, necuprinse in specificatiile tehnice impuse pentru reperul respectiv, considerate a fi mportante in evaluarea tehnica.

Valabilitate oferta – 30 zile

Termen de livrare – maxim 31.12.2026

Termen de valabilitate produs – diferentiat conform mentiuni

Declarăm că deţinem resursele umane, tehnice şi materiale necesare îndeplinirii contractului.

Alăturat,anexăm documentele(declarati,certificate,etc), solicitate prin documentaţia de atribuire (caiet sarcini).Toate documentele solicitate in caietul de sarcini se depun odata cu propunerea tehnica in limba Romana

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării acestora orice documente doveditoare.

Nota: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau micșora cantitățile ce au fost licitate, în funcție de necesitățile autorității contractante în raport cu cazuistica spitalului și resursele financiare alocate.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)